核技术利用建设项目

西昌市人民医院新增DSA使用项目

环境影响报告表

西昌市人民医院

2017年2月

环境保护部监制

核技术利用建设项目

西昌市人民医院新增DSA使用项目

环境影响报告表

建设单位名称：西昌市人民医院

建设单位法人代表（签名或签章）：

通讯地址：西昌市顺河街169号

邮政编码：615000            联系人：张永华

电子邮箱：450595429@qq.com 联系电话：13518426266

表1   项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 西昌市人民医院新增DSA使用项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 西昌市人民医院 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 李杨健 |  | 联系人 | 张永华 | 联系电话 | 13518426266 |  |
| 注册地址 |  | 西昌市顺河街169号 |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设地点 |  | 西昌市顺河街169号 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  | 批准文号 | / |  |  |
| 建设项目总投资 （万元） |  | 1300 |  | 项目环保投资 （万元） | 61.36 | 投资比例（环保投资/总投资） |  | 4.7% |
| 项目性质 |  | 新建 □改建 □扩建 □其它 |  |  |  | 占地面积（m2） |  |  |
| 应用类型 | 放射源 | □销售 | □ I类 □ II类 □III类 □IV类 □V类 |  |  |  |  |  |
|  |  | □使用 | □I类（医疗使用）□II类 □III类 □IV类 □V类 |  |  |  |  |  |
|  | 非密封放射性物质 | □生产 | □制备PET用放射性药物 |  |  |  |  |  |
|  |  | □销售 | / |  |  |  |  |  |
|  |  | □使用 | □乙□丙 |  |  |  |  |  |
|  | 射线装置 | □生产 | □II类 □III类 |  |  |  |  |  |
|  |  | □销售 | □II类 □III类 |  |  |  |  |  |
|  |  | 使用 | II类 □III类 |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概述 1建设单位简介及项目由来 1.1建设单位简介 西昌市人民医院是凉山州县级医院唯一一家国家三级乙等综合医院、红十字医院、爱婴医院、四川省数字化医院，2013年省卫生厅批准医院为四川省全科医学临床培训基地、四川省贫困地区儿童保健项目培训基地、四川华西医院网络医院、凉山州紧急救援中心网络医院。 医院建筑面积56891平方米，编制床位506张，实际开放床位可达600张，设置62个科室，其中门诊部18个科室、住院部17个科室，医技科室9个、职能科室18个，设有ICU病床13张。医疗覆盖全州17个县市。医院现有职工822人（其中在编376人，临聘433人，返聘13人），卫技人员715人，其中正高8人、副高43人，中级118人，博士研究生1人、硕士研究生6人、在读硕士研究生3人。卫技人员占医院职工总数的86.98%。凉山州有突出贡献科技拔尖人才1人，州学术和技术带头人3人，州学术和技术带头人后备人选3人，市学术和技术带头人2人，市学术和技术带头人后备人选8人，省级专委会委员8人，州级主任、副主任委员8人，各级专业技术人才形成了较好的人才梯队建设。 医院注重培育优势学科项目，形成了一批在州内外享有较高学术地位和影响的特色专科。骨科为省级重点专科，泌尿外科、消化内科、儿科、眼科为州级重点专科，心内科、呼吸内科、肝胆外科及ICU技术水平在州内属领先地位。 1.2 项目由来 西昌市人民医院现持有凉山州环境保护局颁发的《辐射安全许可证》见附件1（许可证号：川环辐证[23044]有效期至2021年03月29日），许可证的种类和范围：使用III类射线装置。 医院现因业务需求，在介入中心综合楼，拟使用1套GE Innova IGS530型数字减影血管造影装置（digital subtraction angiography DSA），因此项目申请使用II类射线装置的辐射安全许可。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》等相关法律法规要求，建设方需对该项目进行环境影响评价。本项目为 “新增使用II类射线装置”，根据环保部令第33号《建设项目环境影响评价分类管理名录》，应编制环境影响报告表。为此，西昌市人民医院委托中国核动力研究设计院对其“西昌市人民医院新增DSA使用项目”开展环评工作，项目委托书见附件2。 中国核动力研究设计院接受委托后，在进行现场踏勘、实地调查了解项目所在地环境条件和项目情况的基础上，充分研读相关法律法规、标准和导则，结合项目工作场所辐射环境现状监测报告，对西昌市人民医院新增DSA使用项目环境影响（主要是辐射环境影响）进行了分析、预测和评价；同时，对项目从事相应辐射活动的技术能力、辐射安全和防护措施进行了分析和评价；在此基础上提出需进一步完善的对策和建议，编制完成《西昌市人民医院新增DSA使用项目环境影响报告表》。 2项目概况 2.1项目名称、性质 项目名称：西昌市人民医院新增DSA使用项目 建设性质：新建 建设地点：西昌市顺河街169号 2.2建设内容与规模 本项目位于西昌市人民医院介入中心综合楼一层，项目包括介入手术室及其控制室等配套设施。 介入手术室：位于介入中心综合楼一层，由DSA机房、更衣室、操作间、设备间、无菌间、库房、处置室、医护办公室组成。其中，DSA机房面积约43.8 m2，操作间面积约20.58 m2。DSA机房内拟安装1套GE Innova IGS530型数字减影血管造影装置（DSA），属II类射线装置，用于神经介入、外周介入、心血管介入等。介入手术室其射线装置具体使用位置、用途情况见表1-1 表1-1射线装置使用位置、用途情况一览表 名称（型号）; 数量; 类别; 用途; 使用位置; 备注. GE Innova IGS 530; 1; II; 诊断; 介入手术中心一层; 已建. 2.3项目组成及产生的环境问题 该项目组成及其运营中产生的主要环境问题见表1-2。本项目所用射线装置采用数字成像，不使用显、定影液和胶片，因此本项目不产生废显影液、定影液和废胶片。项目组成：主要由1个辐射工作场所及其配套设施等组成。项目主要建设内容、规模及可能产生的环境问题见表1-2。 表1-2 项目组成内容及主要环境问题 名称; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题. 施工期; 运营期. 主体工程; (1)介入手术室： 1.DSA机房 ●机房面积43.8m2；机房层高3.5m； ●机房四面墙体为页岩实心砖，四面墙厚均厚为240mm，且表面涂20mm厚的硫酸钡；顶部墙体为280mm的现浇混凝土，表面涂一层50mm的硫酸钡； ●防护门：防护厚度4mm铅当量； ●铅玻璃窗：防护厚度4mm铅当量； ●配置设备：GE Innova IGS 530型医用数字减影血管造影装置1套，年预计曝光80h，属II类射线装置。 2.控制室：面积20.58 m2。; 已建; X射线 γ射线 臭氧 噪声 生活污水 生活垃圾. 辅助工程; 依托医院已有设施; /; /. 公用工程; 依托医院已有设施; /; /. 办公生活设施; 依托医院已有设施; /; /. 仓储及其他; 依托医院已有设施; /; /. 3.项目外环境关系及平面布局合理性分析 3.1项目外环境关系 3.1.1医院外环境关系 西昌市人民医院位于西昌市顺河街169号，项目地理为主见附图1，医院外环境关系图见附图2。西昌市人民医院北临滨河路，西临三岔口西路，南临顺河街，东临凉山州旅游局，东面为下鱼市街。 3.1.2项目所在建筑物的外环境关系 从医院总平面布置图（附图2）可见，项目所在地介入中心综合楼位于医院的正中央，东面紧挨综合楼，北门为营养食堂，西面为医院的核磁共振室，南面为门诊综合医技大楼。 3.1.3辐射工作场所外环境关系 从介入手术中心综合楼1层平面布置图（附图3）可见，本项目介入手术室位于介入中心综合楼1层，介入中心综合楼地上共3层， 2层为胃肠镜室（附图4），3层为皮肤科，地下无建筑。 介入手术室外环境关系 介入手术室北面为营养食堂，西面为核磁共振室，南面为门诊综合医技大楼，东面为综合楼老年活动室，楼上为胃肠镜室（详见附图2）。 3.2平面布局合理性分析 从西昌市人民医院的总平面布置图可以看出，本项目介入手术室安置在医院专门设立的介入中心内。所在大楼与周围建筑物均有一定的距离。 通过西昌市人民医院总平面布置图可以看出，本项目所在地的选址是在医院现有选址条件下的一种较为合理的选址方案，在满足放疗医学和辐射安全防护要求方面是可行的。此外，本项目射线装置具备独立、固定的辐射场所及其配套的控制室。辐射场所与周围各单元间分隔明确，不相互穿插。辐射工作场所为工作人员和病人设有独立的进出口，进出口均设有屏蔽防护门，既方便工作人员和病人的进出，又利于辐射防护。因此，通过以上分析可知，从辐射安全与防护的角度来看，项目的选址和平面布置是合理的。 3.3项目周围地区环境状况 西昌位于川西高原（海拔1500米～2500米）的安宁河平原（四川第二大平原）腹地，东经101°46′～102°25′、北纬27°32′～28°10′。南北最长约20公里，东西最宽约43公里，幅员面积2651平方公里。西昌市全境海拔在1500米以上。地形以中山为主，占全市总面积的78.9%，高山、低山分别占1.1%和3.4%；河谷平坝面积占16.4%，是四川省第二大河谷平原。山地分布在安宁河东西两侧：西部牦牛山，是市境内山地的主体，占全市总面积的一半，自北向南纵贯全境，构成安宁河与雅砻江的分水岭。其北段许多山峰海拔超过3500米，向南逐渐降低。整个山体，大部分界于2000—3000米之间；安宁河东侧属螺髻山山脉，其北段主脊线在喜德县境，南段主脊线在西昌与普格的分界线上。2013年年末户籍总人口为64.56万人，在总人口中，农业人口44.31万人，占68.63%；非农业人口20.25万人，占31.37%；男性人口32.77万人，占总人口的50.76%。男女性别比（以女性人口为100）为103.08%。少数民族人口14.77万人，占总人口的22.88%。 4核技术应用现状 4.1 辐射安全许可证的许可种类和范围 西昌市人民医院现持有凉山州环保局颁发的《辐射安全许可证》（许可证号：川环辐证[23044] 有效期至2021年03月29日），许可的种类和范围：使用III类射线装置，辐射许可证上设备见表1-4。 表1-4医院现有设备清单 使用 科室; 型号名称; 额定参数; 数量; 管理 类别; 使用地点. 管电压; 管电流. 放射科; Philips brilliance16(CT); 150kV; 380mA; 1; III类; 放射科 CT检查室. 放射科; Evolution（DR）; 150 kV; 300mA; 1; III类; 放射科 DR检查室. 放射科; Point 800s HD 3D Plus（全景牙片）; 90 kV; 15mA; 1; III类; 放射科 牙片室. 放射科; CS210（单颗牙片）; 70 kV; 10mA; 1; III类; 放射科 牙片室. 放射科; PLX5200（床旁）; 125KV; 100 mA; 1; III类; 放射科. 放射科; PLX112B（小C）; 100KV; 100mA; 1; III类; 第二手术室. 放射科; EX5000S-DDR; 150KV; 300mA; 1; III类; 体检中心放射科. 放射科; Philips brilliance16(CT); 150kV; 380mA; 1; III类; 放射科 CT检查室. 4.2放射性同位素与射线装置的安全和防护状况 按中华人民共和国环境保护部令第18号《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》第二章第十二条规定，项目单位对本单位使用的射线装置的安全和防护状况进行了年度评估，现将2016年评估情况摘录如下： （1）辐射安全和防护设施的运行与维护情况 2016年度各种射线装置机器运行及维护情况良好。 （2）辐射安全和防护制度及措施的制定与落实情况 根据相关文件的规定，已制定了辐射安全和防护制度及措施，并已落实在实际工作中。 （3）放射人员个人剂量监测与辐射环境监测 凉山州疾控中心每季度对放射人员进行个人剂量监测并出具监测报告。2016年医院委托成都华亚科技有限公司对医院辐射工作场所进行了辐射环境监测，结果显示医院辐射工作场所无异常情况。 （4）应急和事故管理 医院成立了放射防护领导小组，负责启动应急预案和处理辐射事故。2016年度，未发生射线装置失控和人员受到超年剂量限制的照射。 （5）安全隐患与整改措施 医院作为III类射线装置使用单位，主要的安全隐患可能为射线装置发生故障或X线机维修测试时导致意外照射的发生等意外情况。在实际工作中医院采取以下措施： 1.独立操作射线装置的人员，相关防护知识培训必须合格。 2.使用射线装置时严格执行操作规程并将操作规程作为三基知识内容进行考核。 3.机器故障维修和日常检修工作均由设备专业人员进行。检修时做好辐射防护工作，必要时切断机器高压电源，防止X线的发生。 4.放射科每日下班时指定专人进行科室安全检查并做好记录，保证用电、用水安全，确实做好防火、防盗工作。 5.每月由辐射防护人员对放射科内的射线装置、防火设施等进行辐射防护工作检查，及时发现隐患，及时处理。 西昌市人民医院每年于1月31日前向环境保护主管部门提交上一年度的评估报告，并立即整改年度评估中发现的安全隐患。 4.3工作人员及工作制度 工作制度：年工作日251d，每天工作8h； 人员配置：本项目辐射工作人员共6人，其中医生4名、护士2名，（本项目辐射工作人员全部从医院内部调用，其中心内科医生3名、放射科医生1名，上述医生均为专职医生，均未培训）。 医院现有辐射工作人员：放射科工作人员18人，其中医生9人、技师7人，护士2人，其中两人有培训。 环评认为：医院应尽快安排相关辐射工作人员参加四川省环保厅举办的辐射安全和防护知识培训，并取得辐射安全培训合格证。 4.4辐射工作人员剂量管理 医院有专职人员负责辐射工作人员个人剂量监测管理，定期将辐射工作人员的热释光剂量片送交到凉山州疾病预防疾控中心进行检测，检测结果存入个人健康档案。 附件3为医院辐射工作人员在2015年4月～2016年4月之间的个人剂量检测报告，经对报告中的数据统计，结果表明：在2016年第1季度个人剂量检测中，李思远个人剂量为1.43 mSv，原因是因疏忽将个人剂量盒连同工作服放置在机房内导致。 环评认为：医院需进一步完善个人剂量档案台账制度，做到一人一档，做到人员剂量档案可追溯性。当辐射工作人员每季度个人剂量监测数值超过1.25 mSv时，医院应予以重视，对该数据异常情况的出现进行及时调查，查明原因，撰写调查报告并由当事人在调查报告上签字。此外，辐射工作人员若调离辐射工作岗位，其个人剂量档案应保存30年；如一直从事辐射工作直至退休，则其个人剂量档案应保存到75岁。医院还应保证每名辐射工作人员定期进行职业健康体检，若检查结果异常，应及时分析原因。 |

表2   放射源

| 序号 | 核素名称 | 总活度（Bq）/ 活度（Bq）×枚数 | 类别 | 活动种类 | 用途 | 使用场所 | 贮存方式与地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）

表3   非密封放射性物质

| 序号 | 核素名称 | 总活度（Bq）/ 活度（Bq）×枚数 | 类别 | 活动种类 | 用途 | 使用场所 | 贮存方式与地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）

表4   射线装置

（一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 加速 粒子 | 最大 能量（MeV） | 额定电流（mA）/ 剂量率（Gy/h） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二）X射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大管电流（mA） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字减影血管造影装置（DSA） | II | 1 | GE Innova IGS 530 | 150 | 1250 | 诊断治疗 | 介入中心手术室 | 已建 |

（三）中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源

| 序号 | 名称 | 类 别 | 数 量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大靶电流（μA） | 中子强度（n/s） | 用途 | 工作场所 | 氚靶情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活度（Bq） | 贮存方式 | 数量 |  |

表5   废弃物（重点是放射性废弃物）

| 名称 | 状态 | 核素 名称 | 活度 | 月排放量 | 年排放总量 | 排放口浓度 | 暂存情况 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.常规废弃物排放浓度，对于液态单位为mg/L，固体为mg/kg，气态为mg/m3；年排放总量用kg。

2.含有放射性的废物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度（Bq/L或Bq/kg或Bq/m3）和活度（Bq）。

表6   评价依据

| 法 规 文 件 | 依据的法规文件如下： （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2003 年9月1日实施； （3）《中华人民共和国放射性污染防治法》，中华人民共和国主席令第6号，2003年10月1日实施； （4）《四川省辐射污染防治条例》，2016年6月1日起实施； （5）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，中华人民共和国国务院令第449号，2005 年12月1日施行； （6）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号，1998年11月29日实施； （7）《关于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度的通知》，环发[2006]145号，原国家环境保护总局、公安部、卫生部文件，2006年9月26日； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2015年6月1日实施； （9）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，中华人民共和国环境保护部令第3号（2006年1月18日国家环境保护总局令第31号公布，根据2008年11月21日环境保护部2008年第2次部务会议通过的《关于修改<放射性同位素与射线装置安全许可管理办法>的决定》）； （10）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，环境保护部文件，2012年7月3日； （11）《四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲（2016）》川环函[2016]1400号，2016年9月22日印发。 |
| --- | --- |
| 技 术 标 准 | 所采用的技术标准如下： （1）《辐射环境保护管理导则核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ/T10.1-2016）； （2）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）； （3）《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）； |
| 其 他 | （1）《辐射防护手册》（第一分册—辐射源与屏蔽，原子能出版社，1987）； （2）院方提供的工程设计图纸及相关技术参数资料； |

表7   保护目标与评价标准

评价范围 根据HJ10.1-2016《辐射环境保护管理导则·核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》中有关“密封源应用和射线装置”项目评价范围的相关要求，并结合现场监测的实际情况。由此，本项目分别给各辐射工作场所划定50m半径范围内的区域为评价范围。

保护目标 本项目评价范围内的主要环境保护目标：有辐射工作人员及陪护、其他医务人员等。具体环境保护目标见表7-1。 表7-1 本项目环境保护目标 注：*此处为受照人员与辐射源之间的距离 项目位置; 保护目标; 人数; 与辐射源 的距离*（m）; 照射类型; 剂量约束值（mSv/a）. 介入手术室; 操作人员、医护人员; 6; ＞2; 职业照射; 5.0. 营养食堂（北）; /; ＞30; 公众照射; 0.1. 核磁共振室（西）; /; ＞20. 过道（西）; /; ＞5. 门诊综合医技大楼（南）; /; ＞5. 综合楼老年活动室（东）; /; ＞5. 胃肠镜室（楼上）; /; ＞3.

评价标准 根据凉山州环境保护局《关于西昌市人民医院新增DSA使用项目环境影响评价执行标准的批复》（凉环函[2017]复字6号）（附件4），本项目应执行的环境保护标准如下： 一、环境质量标准 （一）地表水环境质量标准：执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 （二）环境空气质量标准：执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （三）声学环境质量标准：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 二、污染物排放标准 （一）废水排放标准。执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）。 （二）大气污染物排放标准。执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。 （三）噪声排放标准。建设期执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中各施工阶段标准。运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2002）中II类标准。 三、电离辐射剂量 执行《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中的标准限值。 四、剂量约束值 本项目正常运行期间对职业人员和公众中任何个人造成的有效剂量约束值依据GB18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》的规定：“对任何工作人员职业照射的剂量限值由审管部门决定连续5年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯性平均）不超过20mSv，其中任何一年中的有效剂量不超过50mSv；公众照射剂量限值是公众中关键人群组成员所受到的平均个人年有效剂量估计值不超过1mSv”，同时，结合本项目的实际情况，提出了严于国家标准的职业照射和公众照射的剂量约束值，见表7-1，以此作为本项目辐射环境影响评价标准。根据该表所制定的剂量约束值，当辐射工作人员单个季度的吸收剂量超过1.25mSv时，项目单位需进一步开展调查，查明原因，撰写调查报告并由当事人在调查报上签字确认；对年剂量超过5mSv的工作人员，医院要对相关人员进行干预并做出说明，其剂量监测档案要存档备案。 表7-1 本项目辐射环境影响评价标准 单位：mSv/a 分类; GB18871-2002 基本限值标准; 剂量约束值. 职业照射; 其他辐射工作人员; 20; 5. 公众照射; 1; 0.1.

表8   环境质量和辐射现状

环境质量和辐射现状 为掌握项目所在地的辐射环境现状，成都华亚科技有限公司于2017年2月16日，对西昌市人民医院新增DSA使用项目现场及周围环境及敏感区域进行辐射剂量率监测（附件5）。 1.监测项目 本次辐射工作场所位于介入中心综合楼1楼：介入手术室共计10个监测点位。 2.监测依据 《辐射环境监测技术规范》HJ/T61-2001； 《环境地表γ辐射剂量率测定规范》GB/T14583-93； 3.监测仪器及监测环境 表8-1 监测条件 天气状况; 温度; 湿度; 气压. 晴; 11°C; 52.6%RH; 844.2hPa. 表8-2 监测仪器 仪器名称; 型号; 编号; 校准 证书编号; 校准 有效日期; 测量 范围; 能量响应范围. 加压电离 室巡测仪; 451P; 4071; 201602005165; 2016.02.14- 2017.02.13; 0-50 mSv/h; >25keV. 4.监测结果 对西昌市人民医院内，新增DSA使用项目周围环境及敏感区域进行辐射剂量率监测。监测结果见表8-3，监测布点见监测报告附图。 表8-3 DSA机房周围环境X-γ辐射剂量率监测结果 序号; 监测位置; 监测点位描述; 测量值（μSv/h）; 地面材料. 平均值; 标准差. 1; DSA观察室; DSA机房西侧; 0.08; 0.006; 混凝土. 2; 控制室门; DSA机房西侧; 0.09; 0.010; 混凝土. 3; 更衣室; DSA机房南侧; 0.08; 0.012; 混凝土. 4; 候诊区; DSA机房南侧; 0.11; 0.012; 混凝土. 5; 污物通道; DSA机房南侧; 0.11; 0.015; 混凝土. 6; 过道; DSA机房东侧; 0.08; 0.006; 混凝土. 7; 无菌间（二）; DSA机房北侧; 0.12; 0.015; 混凝土. 8; DSA机房; DSA机房中心; 0.09; 0.015; 混凝土. 9; 胃肠镜室; DSA机房楼上; 0.10; 0.015; 混凝土. 10; 医院中心空地; 医院内; 0.12; 0.012; 混凝土. 5.监测结论 由表8-2可以看出：DSA手术室本底X-γ辐射剂量率为0.08~0.12μSv/h之间，根据《中国环境天然放射水平》（1995年，国家环保局）中四川省环境天然贯穿辐射水平调查结果：凉山地区天然贯穿辐射本地水平室内为（0.11～0.16）μSv/h；室外为（0.10～0.14）μSv/h。由监测报告可见，西昌市人民医院院区的放射工作场所和周围环境的辐射环境现状处于正常水平。 6.监测质量保证措施 ①合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性； ②监测方法采用国家有关部门颁布的标准，监测人员经考核并持有合格证书上岗； ③监测仪器每年定期经计量部门检定，检定合格后方可使用； ④每次测量前、后均检查仪器的工作状态是否正常，并用检验源对仪器进行校验； ⑤由专业人员按操作规程操作仪器，并做好记录； ⑥监测报告严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定；

表9   项目工程分析与源项

工程设备和工艺分析 数字减影血管造影装置（DSA） 本项目在西昌市人民医院介入中心综合楼1层介入手术室配置1套数字减影血管造影装置（digital subtraction angiography，DSA），（DSA系统由X线系统、电子计算机系统、机械及附属设备共四个系统组成），用于病人进行DSA检查和介入治疗。 （1）工作原理 数字减影血管造影装置（DSA）是通过电子计算机进行辅助成像的血管造影方法，它是应用计算机程序进行两次成像完成的。在注入造影剂之前，首先进行第一次成像，并用计算机将图像转换成数字信号储存起来。注入造影剂后，再次成像并转换成数字信号。两次数字相减，消除相同的信号，得知一个只有造影剂的血管图像。 （2）诊断流程简述 DSA检查：手术医师接诊患者并告之在手术过程中可能受到辐射危害。患者被固定在检查床上，调整数字式平板探测器并对检查部位进行定位后，医师离开介入手术间，关闭防护门。分别对没有注入造影剂和注入造影剂的受检部位进行拍片，得到的两幅血管造影X线荧光图像经计算机剪影处理后，在计算机显示器上显示出血管影像的剪影图像。医师根据该图像确诊患者病变的范围、程度，选择治疗方案。 介入治疗：按照治疗方案对患者实施介入治疗，介入操作中，医师根据操作要求，踩住手术床下的脚踏板开关启动DSA的X线系统进行透视，通过悬挂显示屏显示的连续画面，完成介入操作。每台手术DSA的X线系统进行透视的次数及每次透视时间因患者的部位、手术的复杂程度而不同。介入手术完成后关机，病人离开介入室。 DSA检查与介入治疗流程及产污环节如图9-1所示。 图9-1 DSA检查与介入治疗流程及产污环节示意图 （3）产污环节 从图9-1可见，使用DSA的X射线装置在拍片或透视时，采用电脑成像，不产生废胶片，将产生的污染物为X射线和臭氧。

污染源项描述 1.放射性污染 本项目配置1台DSA，属II类射线装置（详见表9-1）； 表9-1II类射线装置 名称; 类别; 数量; 最大管电压（kV）; 最大管电流（mA）; 用途. DSA; II; 1; 150; 1250; 放射 治疗. 上述设备在正常运行（或事故）工况下，会产生X射线辐射及少量臭氧。停止运行后，无射线和臭氧产生。X射线辐射途径为外照射。 2.废气 辐射工作场所内，由于DSA系统的运行，会产生少量的有毒有害气体，如臭氧、氮氧化物等。为确保患者、医护人员的安全，介入手术室设有2台换气空调，对辐射工作场所进行通风换气。 3.废水 本项目无放射性废水产生，也无医疗废水产生。少量生活污水进入医院生活污水生化处理系统。 4.噪声 所有设备选用低噪声设备，并做减振处理。所有设备均处于室内，通过建筑墙体隔声及距离衰减后，运行期间厂界噪声可达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 5.固体废物 项目运行后，固体废物主要为辐射工作人员和患者产生的生活垃圾。处理措施：在院区垃圾点集中暂存，由市政环卫部门定期统一收集、清运至垃圾处理厂处置。

表10   辐射安全与防护

1.项目安全设施 1.1项目工作场所布局 本项目辐射工作场所位于介入中心大楼一层，介入中心北面为营养食堂，西面为核磁共振室，南面为门诊综合医技大楼，东面综合楼，介入中心综合楼2楼为肠胃镜室，3楼为皮肤科，楼下无建筑。 从各辐射场所的分布情况可见，各辐射场所与其配套单元之间布局分区明确，不相互穿插、干扰。辐射场所设有屏蔽门和工作人员进出门，进出口均设有屏蔽门，既方便工作人员和病人的进出，又利于辐射防护。辐射工作场所与周围环境设有一定的辐射安全防护距离。从环境保护和辐射安全与防护的角度来看，该项目辐射工作场所的平面布置是合理的。 1.2辐射防护“两区”管理 为便于辐射防护管理和职业照射控制，医院按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）相应的规定，将辐射场所划分为控制区和监督区，并实行两区管理制度。 按照GB18871-2002对辐射工作场所分区管理的要求，对控制区和监督区的管理环评要求如下： ①采取实体边界划出明确、醒目的控制区界线，在控制区的入口和其他适当位置处设置醒目的、符合GB18871-2002附录F规定的电离辐射警告标志，并给出相应的辐射水平和污染水平的指示； ②医院应视具体情况采取行政管理程序（如进入控制区的工作证许可制度）和实体屏蔽（如门锁、联锁装置等）限制人员进出控制区； ③采取实体边界或其他适当的手段划出监督区边界； ④在监督区入口处的适当地点设立表明监督区的标牌。 本项目控制区和监督区划分情况见表10-1和项目场所平面图。 表10-1本项目“两区”划分一览表 工作场所; 控制区; 监督区; 备注. 介入中心1层; 介入手术室; 操作间、更衣室、库房、医护办公室、大厅、通道、设备间、无菌间; 控制区内禁止外来人员进入，职业工作人员在进行日常功能工作时尽量不要在控制区内停留，以减少不必要的照射。监督区范围内应限制无关人员进入。. 控制区：在正常情况下控制正常照射或防止污染扩散，以及在一定程度上预防或限制潜在照射，要求或可能要求专门防护手段和安全措施的限定区域。在控制区的进出口及其他适当位置处设立醒目的警告标志并给出相应的辐射水平和污染水平的指示。运用行政管理程序如进入控制区的工作许可证和实体屏蔽（包括门锁和连锁装置）限制进出控制区，放射性操作区应与非放射性工作区隔开。 监督区：未被确定为控制区，正常情况下不需要采取专门防护手段或安全措施，但要不断检查其职业照射状况的制定区域。在监督区入口处的合适位置张贴辐射危险警示标记；并定期检查工作状况，确定是否需要防护措施和安全条件，或是否需要更改监督区的边界。 图10-1工作场所两区分化示意图 2.项目采取的污染防治措施 根据前面污染环节分析，DSA运行时产生X射线。为减少X射线对人员、环境的辐射影响，对其主要采取屏蔽防护和辐射安全措施。 （1）屏蔽防护 本项目所在的介入中心综合楼一层介入手术室的实体防护情况为：机房四面墙体厚度为240mm实心砖墙，此外四面墙体的表面还涂有20mm的硫酸钡。顶部墙体为280mm的现浇混凝土，底部铺一层50mm的硫酸钡。机房高度为3.5m；防护门采用4mm铅当量铅门，铅玻璃窗采用4mm铅当量玻璃。 （2）辐射安全措施 ●DSA室采取以下辐射防护措施： 1.门灯联锁：介入手术室防护门外顶部设置了工作状态指示灯。防护门关闭时，指示灯为红色，以警示人员注意安全；当防护门打开时，指示灯灭。 2.紧急止动装置：控制台上、介入手术床旁均设置了紧急止动按钮（各按钮与X线系统连接）。DSA系统的X线系统出束过程中，一旦出现异常，按动任一紧急止动按钮，均可停止X线系统出束。 3.对讲装置：在介入手术室与控制室之间安装有对讲装置，控制室的工作人员通过对讲机与介入室内的手术人员联系。 4.警告标志：介入手术室防护门外的醒目位置，拟设置明显的电离辐射警告标志（图10-1），警示人们注意可能发生的危险。 5.工作状态显示：DSA系统处于工作状态时，介入手术室的防护门外顶部的工作状态指示灯变亮，警示非工作人员不得入内。 a.电离辐射标志 b.电离辐射警告标志 图10-1电离辐射标志和电离辐射警告标志 ●为了提高设备的防护性能，DSA设备采取如下技术措施： a.采用光谱过滤技术：在X射线管头或影像增强器的窗口处放置合适铝制过滤板，以消除软X射线以及减少二次散射，优化有用X射线谱。设备应提供适应DSA不同应用时，可以选用的各种形状与规格的准直器隔板和铝过滤板。影像增强器前面可酌情配置各种规格的滤线栅，以减少散射影像。 b.采用脉冲透视技术：在透视图像数字化基础上实现脉冲透视（如每秒25帧、12.5帧、6帧等可供选择），改善图像清晰度；并能明显地减少透视剂量。 c.采用图像冻结技术：每次透视的最后一帧图像被暂存并保留于监视器上显示，即称之为图像冻结（last image hold，LIH）。充分利用此方法可以明显缩短总透视时间，达到减少不必要的照射。 d.配备辅助防护设施：DSA设备应配备防护屏蔽吊架、各种防护屏蔽挂帘等辅助防护用品与设施，则在设备运行中可用于加强对有关人员采取放射防护与安全措施。 （3）工作区域管理 根据国家标准《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）要求，将介入手术室划为控制区，并在控制区的进出口及其他适当的位置设立醒目的、符合要求的警告标志。介入手术控制室划为监督区，在监督区入口处的适当地点设立明显监督区的标牌。 3.人员的安全与防护 人员主要指本项目辐射工作人员、陪护人员和护理人员及本次评价范围内的公众。 （1）辐射工作人员 人员配置：本项目辐射工作人员共6人，其中医生4名、护士2名，（本项目辐射工作人员全部从医院内部调用，其中心内科医生3名、放射科医生1名，上述医生均为专职医生，均未参加培训）。 医院现有辐射工作人员：放射科工作人员18人，其中医生9人、技师7人，护士2人，其中两人有培训。 环评要求：医院应尽快安排相关辐射工作人员参加四川省环保厅举办的辐射安全和防护知识培训，并取得辐射安全培训合格证，做到持证上岗。 ◆屏蔽防护 隔室操作：射线装置的操作人员采取隔室操作方式，通过控制室与机房之间的墙体、铅门和铅玻璃窗屏蔽射线，以减弱或消除射线对人体的危害。 个人防护用品和辅助防护设施：辐射工作人员配备个人防护用品（配备铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅橡胶帽、铅防护眼镜）和辅助防护设施（铅悬挂防护屏、铅防护吊帘、移动铅防护屏风，防护厚度均为0.5mm铅当量）。 ◆时间防护 在不影响工作质量的前提下，减少透视及摄影时间，使放射时间最小化。 ◆距离防护 射线装置的操作人员采取隔室操作方式，通过控制室与机房之间的墙体、铅门和铅玻璃窗屏蔽射线，以减弱或消除射线对人体的危害。 （2）病人防护 必须注意对受检者的非投照部位进行屏蔽防护，合理使用遮光装置和滤线器，采用屏蔽防护及体位防护、用铅制品（铅毯、防护裙、屏蔽器具、铅防护帽、防护颈套、防护巾、防护三角巾）遮盖非照射野；特别应注意保护性腺、活性骨髓、女性乳腺、胎儿及儿童骨髓等辐射敏感器官。 （3）陪护人员或护理人员 有些特殊患者在诊断过程中需要陪护人员或护理人员的陪护，此时，陪护人员或护理人员配备个人防护用品（如铅橡胶帽、铅橡胶围脖、铅橡胶围裙等），并位于非主射束方向，尽可能远离射线装置。 （4）其他人员 ◆屏蔽防护 辐射工作场所外围环境中的非辐射工作人员主要依托辐射场所的屏蔽墙体、顶部、门、窗屏蔽射线，同时以增加与射线装置之间的防护距离减少X射线辐射。 ◆时间防护 尽量不在辐射工作场所停留。 ◆距离防护 尽可能远离辐射工作场所。 4.小结（辐射防护与安全措施的可行性） 将上述场所、人员拟采取安全防护措施汇总列表10-2。

表10-2  本项目拟用辐射安全与防护设施一览表

| 一、工作场所的安全与防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉源 部门 | 辐射源 | 辐射场所 | 门机联锁 | 门灯联锁 | 紧急制动 | 声音警示 | 电视监视 | 对讲装置 | 警告标志 /警告灯 | 紧急照明 | 固定 监测仪 | 钥匙 控制 | 辐射 监测 |
| 介入 中心 | DSA系统 | 介入中心综合楼1层 | — | √ | √ | √ | — | √ | √ | — | — | √ | — |
| 注：√—拟有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

从表10-2中可见，本项目射线装置设有固定的辐射工作场所，其固定场所设有相应的辐射安全设施。 该辐射工作场所设置的各项辐射安全措施符合中华人民共和国环境保护部令第18号《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》、环境保护部辐射安全与防护监督检查技术程序、四川省环保厅《四川省核技术利用辐射安全与防护监督检查指南（试行）》（川环办发[2010]164号）、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）等相关文件的要求。 综上所述，其采用的屏蔽材料和防护厚度能有效屏蔽其各自射线装置产生的射线 ，对各辐射场所采取的相应辐射安全措施符合相关要求。 环评认为：本项目各辐射工作场所采取的相应辐射安全措施是符合相关要求的，是合理可行的。

三废的治理 1.废气治理措施 辐射工作场所内，由于DSA系统的运行，将产生少量有毒有害气体，如臭氧、氮氧化物等。为确保患者、医护人员的安全，介入手术室设有2台换气空调，通过空调进行换气，空调分别位于机房东北角及西南角，其通风管道采用下沉式L型预埋管，埋于地面下30cm，空调外机位于介入室东面及南面墙外（排口高于地面3.5m，排口朝向无人区），单个空调的排气量为1000 m3/h（空调位置见附图3）。 2.固体废物处理措施 ①本项目DSA采用数字成像，会根据病人的需要打印胶片，胶片打印出来后由病人带走并自行处理。 ②介入手术时产生的易用器具和药棉、纱布、手套等医用辅料，采用的辅料，通过专门的收集容器集中回收后，转移至医疗废物暂存库，最后由当地医疗废物处理机构定期统一回收处理。 ③工作人员产生的生活垃圾和办公垃圾，医院统一集中回收后由环卫部门统一处理。 3．废水 本项目产生的废水，将采用医院已建的污水处理站处理，处理达标后排入市政污水管网。 4.噪声 ①噪声源：主要是空调机、风机和通风管道等。 ②噪声防治措施： ◆空调系统及通风系统均采用低噪声设备，噪声较大的设备均由设备机房隔离，并在进、出风机风管上均设置消声器； ◆空调机、风机均设减振措施； ◆风机进出口设软接头，通风设备及部分风管采用隔振吊架。 5.环保投资估算 本项目核技术总投资1300万元，其中核技术环保投资61.36万元，占总投资约4.7%。本项目辐射防护设施和污染治理措施及其投资等内容列入表10-3。 表10-3 辐射防护设施和污染治理措施及其投资一览表 辐射场所; 内容; 数量; 投资 （万元）; 备注. 介 入 手 术 室; 屏蔽场所; 治疗室; 1间; 54; 已有. 屏蔽设施; 防护门; 7个. 铅玻璃窗; 1个. 安 全 措 施; 门灯联锁装置、对讲系统; 4套. 电离辐射警告标志、工作状态指示灯; 1套; 0.05. 治疗室内准备出束音响; 1套; 0.03. 紧急止动按钮; 1个; 0.6. 个人防护; 医护人员防护; 铅衣、三角巾、铅围裙等; 10套; 5.0. 患者、受检者防护; 铅帽、铅三角巾、铅围裙等; 2套; 0.18. 个人剂量监测; 个人剂量计; 6个; 0.50. 便携式X-γ剂量监测仪; 1; 1. 总计; 61.36万元.

表11   环境影响分析

1.建设阶段对环境的影响 本项目辐射工作场所位于介入中心综合楼一层介入手术室，利用原有预留房间，不存在建设期间环境影响问题。

运行阶段对环境的影响 1辐射环境影响分析 1.1 DSA介入手术项目辐射环境影响分析 本项目涉及1台DSA设备，本次环评选取心脏手术的工况进行详细的分析。医生在介入手术室内通过DSA引导对患者进行手术，每次手术时至少1名医生和1名助手，他们在进行介入手术时，将穿、佩戴连体铅衣等防护用品，技师则在操作室内进行隔室操作。进行介入手术治疗过程中有时会远距离曝光，有时会采取进距离透视，透视时采用脉冲透视，医生位于X漏射束方向，距主射束的最近距离约0.3m，助手的距离为1m。 本次环评将采用理论计算方法，估算DSA系统在正常运行工况下，DSA介入治疗对介入手术操作人员、控制室工作人员和机房外公众的辐射剂量。 （1）预测点选取 根据介入手术期间射束的朝向和机房外环境特征，布设预测点(预测点3#、4#、5#、6#、7#、8#点位的预测点距离外墙面30cm)：1#—操作间、2#—操作间门后、3#—更衣室门后、4#—大厅、5#—医疗废物通道、6#—过道、7#—无菌间、8#—近台操作位、9#—胃肠镜室，共9个预测点，预测点分布如图11-1所示。 图11-1DSA室预测点示意图 （2）DSA的X线系统运行工况与运行时间 本项目使用DSA的X线系统在自动透视模式下，正常使用管电压范围在50～90kV。管电压一定的条件下，其管电流与被照体的厚度、密度有关。运行时主束方向射向楼上的胃肠镜室。 一般介入治疗手术，单板DSA系统的X线装置累计出束时间范围在5～10min之间，每年600台介入手术（心脏480台，综合介入120），单板DSA系统的X线装置出束时间：心脏介入按60h/a考虑（其中医生3人合计60h/a，单人次最多1年做240台手术计，计20h/a）；综合介入按20h/a考虑（其中医生1人合计20h/a，单人次最多1年做120台手术计，计20h/a，项目工况说明见附件6）。 （3）操作方式 DSA检查：即DSA的X线系统曝光时，医务人员位于控制室，即为隔室操作方式。 介入治疗：在透视条件下，医务人员近台同室进行介入手术操作。 （4）计算模式 主射束的屏蔽防护采用《辐射防护手册》（第一分册）中计算公式如下： …………………………………………………（11-1） 式中： Dr —预测点处辐射空气吸收剂量，Gy/a； D1 —X射线在1m处的辐射空气吸收剂量率，Gy/min； T —每年工作时间； μ —利用因子； η —对防护区的占用因子； f —屏蔽材料对初级X射线束的减弱因子； r —预测点距X射线源的距离，m。 针对散射线，依据《辐射防护手册》第一分册，采用反照率法估算预测点的辐射空气吸收剂量率： …………………………………………（11-2） 式中： Dr—预测点的辐射空气吸收剂量率，Gy/a； α —受照物体对入射X射线的散射比，α=a/400，其中，a是相对于400cm2散射面积的受照物体对入射X射线的散射比，保守取0.0015（90°散射角）； s —散射面积，cm2，此处取400cm2； r0 —源与受照体的距离，m，此处取r0=1.0m； rs —受照体与预测点的距离； D1 —X射线在1m处的辐射空气吸收剂量率，Gy/min； T —每年工作时间； μ —利用因子； η —对防护区的占用因子； f —屏蔽材料对初级X射线束的减弱因子。 根据《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）有： …………………………………………（11-3） 式中：X —屏蔽材料厚度； α，β，γ —拟合参数，详见《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ 130-2013）附录D。 (5) 预测参数选取 保守考虑，DSA系统以正常连续透视模式（根据设备说明书：运行参数为120kV、26.6mA）运行，计算出距靶1m处剂量率为91.4mGy/min(X射线过滤材料0.3mmCu)。各预测点X射线辐射剂量所依据的空间位置距离和屏蔽体厚度等相关预测参数见表11-1。 1#—操作间（铅窗后）、2#—操作间（铅门后）、3#—更衣室门后、4#—大厅、5#—医疗废物通道、6#—过道、7#—无菌间、8#—近台操作位、9#—胃肠镜室 表11-1 DSA室内、外预测点相关预测参数 预测点; 与源直线 距离（m）; 屏蔽材料与厚度（mm）; 减弱因子（f）; 利用因子 （μ）; 占用因子（η）. 1#操作间; 7; 铅玻璃窗 4mm铅当量; 1.67×10-5; 1 (散射、漏射); 1. 2#操作间 （铅门后）; 6; 防护门 4mm铅当量; 1.67×10-5; 1 (散射、漏射); 1. 3#更衣室 （铅门后）; 6; 防护门 4mm铅当量; 1.67×10-5; 1 (散射、漏射); 1/8. 4#大厅; 7.3; 黄砖 480mm 4mm铅当量; 8.42×10-6; 1/4 (有用线束); 1/8. 5#医疗废物通道（铅门后）; 5.3; 防护门 4mm铅当量; 1.67×10-5; 1 (散射、漏射); 1/8. 6#南墙外 院区过道; 3.5; 黄砖 240mm 硫酸钡 20mm 4mm铅当量; 1.67×10-5; 1 (散射、漏射); 1/8. 7#无菌间; 4.3; 防护门 4mm铅当量; 8.42×10-6; 1/4 (有用线束); 1/8. 8#近台操作位; 1; 铅衣 铅屏风 1mm铅当量; 1.7×10-2; 1 (散射、漏射); 1. 9#楼上 二楼胃肠镜室; 3.8; 混凝土 280mm 硫酸钡 50mm 6mm铅当量; 9.07×10-7; 1/2 (有用线束); 1. 注：实心砖密度1.65g/cm-3；钡水泥（硫酸钡）密度2.7g/cm-3。不同屏蔽材料铅当量查自辐射防护手册第三分册表3.4。 (6) 结果分析 根据上述计算公式、预测参数和DSA的X射线装置出束照射时间计算，在不考虑床板、人体等吸收照射的情况下，保守计算各预测点的年有效剂量，计算结果列入表11-2中。 表11-2介入室内、外预测点有效剂量预测结果 预测点; X射线剂量率 （mGy/h）; 年有效剂量 （mSv/a）; 照射对象. 1#操作间（铅窗后）; 4.67×10-6; 3.73×10-4; 医务人员. 2#操作间（铅门后）; 6.35×10-6; 5.08×10-4; 医务人员. 3#更衣室; 6.35×10-6; 6.35×10-5; 医务人员. 4#大厅; 8.66×10-4; 2.17×10-3; 公众. 5#医疗废物通道 （铅门后）; 8.14×10-6; 8.14×10-5; 医务人员. 6#南墙外院区过道; 1.87×10-5; 1.87×10-4; 公众. 7#无菌间; 2.5×10-3; 6.24×10-3; 医务人员. 8#近台操作位; 0.23; 4.6; 手术人员（心脏介入）. 8#近台操作位; 0.23; 4.6; 手术人员（综合介入）. 9#楼上 二楼胃肠镜室; 3.45×10-4; 1.38×10-2; 公众. 从表11-2中的预测结果可见：在确保铅屏风和床侧铅挂帘等防护设施正常使用的情况下，介入手术室DSA的X射线装置全年正常运行，介入手术室的介入手术人员最大有效剂量为4.6mSv/a，低于职业照射剂量约束值5.0 mSv/a；公众受照剂量最大为6.24×10-3mSv/a，低于公众剂量约束值0.1mSv/a。

2项目运营期的非放射性环境影响 2.1大气环境影响分析 本项目使用的DSA曝光时产生臭氧量很少，在采取换气空调后机房内的臭氧浓度远低于《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中臭氧1小时均值≤0.16mg/m3的标准限值，机房内臭氧对人体危害不大；臭氧通过换气空调引至介入中心综合楼大楼东墙外排放（高于地面3.5m，排口朝向无人区），对机房周围的环境影响远低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准中1小时均值≤0.2mg/m3的标准限制，对机房周围的大气环境影响很小。 2.2水环境影响分析 本项目无放射性的废水产生，也无医疗废水产生。少量生活污水进入医院生活污水处理系统，经处理达到标准后排入市政污水管网。对所在区域地表水环境无影响。 2.3噪声环境影响分析 辐射工作场所使用的设备均为低噪设备，运行时基本无噪声产生或噪声很小，换气设备运行时产生的噪声很小，对厂界噪声的贡献很小，运行期间厂界噪声可达《工业企业厂界噪声标准》（GB122348-2008）2类标准要求。对所在区域声学环境影响很小。 2.4固体废物 本项目在运营期间，医生办公室及洗手间产生的少量生活垃圾纳入全院生活垃圾收集、清运系统，由市政部门定期统一收集、清运至垃圾处理厂处置，本项目产生的固体废物经妥善处理后对周围环境影响较小。

3.事故影响分析 3.1环境风险评价目的 本项目事故风险评价目的是分析、预测射线装置在使用过程中存在的潜在危险和有害因素，可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏和自然灾害），引起电离辐射泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以防止辐射事故发生，尽量降低辐射事故后果的负面影响。 3.2环境风险识别 根据中华人民共和国国务院令第449号《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、原国家环境总局2006年第26号公告《射线装置分类办法》规定，本项目直线加速器与DSA属II类射线装置。 项目在运营时，会产生电子束和X射线。因此，本评价认为该项目环境风险因子为X射线，可能发生的辐射事故为： - 介入手术过程中，因误操作，导致介入手术人员超剂量照射； （2）维修DSA系统时，维修人员受意外超剂量照射；

3.3事故工况下的辐射影响分析 3.3.1介入手术过程中，发生介入手术人员超剂量照射 （1）事故情景 ①在介入手术操作中，DSA系统的控制系统失灵； ②DSA的X射线源处于“曝光”状态，介入手术人员在距X射线管主射束方向进行介入手术操作； ③假定该名手术人员在此停留时间为5min，穿铅衣等个人防护用品（防护厚度0.5mm铅当量）。 （2）剂量估算 在上述条件下，若以GBZ18871-2002表G1.4中入射体表剂量率100mGy/min估算，得出术中误照人员受照剂量约为12.5mGy/次（90kV时，0.5mm铅当量厚的铅衣对X射线的减弱倍数为2.5×10-2）。 （3）事故等级 根据国家环保总局2006年145号《辐射事故分级》规定“一般辐射事故：指IV、V类放射源丢失、被盗、失控或放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超国年剂量限制的照射”，假若本项目发生此种事故，事故等级应为一般辐射事故。 3.3.2维修DSA系统时，维修人员受意外超剂量照射 （1）事故情景 ①设备维护人员在维护DSA射线管或测量探测器时，突然发现射线管正处于出束状态，便立即离开中断电源； ② 假若维护时，DSA系统以连续透视模式（125kV、26.6mA）运行，距靶1m处的辐射剂量率为91.4mGy/min； ③DSA X射线系统上的指示灯和声音装置均失效； ④ 维护人员位于X射线主射束方向，距靶1m的地方，停留时间20s，无任何屏蔽措施。 （2）剂量估算 根据上述条件，计算得出维护人员受照剂量为30.5mGy/人·次。 （3）事故后果 在上述事故情景下，维护人员已受到超过年剂量限值的照射。 （4）事故等级 根据国家环保总局2006年145号《辐射事故分级》规定，“一般辐射事故：是IV类、V类放射源丢失、被盗、失控，或者放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射” 假若本项目发生此种事故，事故等级应为一般辐射事故。 3.4事故防范措施 医院拟采取的事故防范措施主要包括辐射安全管理和设备固有安全设施两方面。 3.4.1辐射安全管理 （1）医院成立了放射防护管理委员会，负责全院辐射防护工作的监督、监测、检查、指导和管理；负责收集、整理、分析全院辐射防护的有关资料，掌握辐射防护的发展趋势，及时制定并采取防护措施；督促各有关科室人员采取有效的防护措施，合理使用个人防护用品，遵守个人防护守则，使个人辐射剂量保持在最低水平，并对放射工作人员建立健康档案，负责辐射防护的培训、咨询及技术指导。 （2）医院制定了辐射事故预防措施及应急处理预案，包括了应急机构的设置于职责、应急响应程序、紧急响应措施、条件保障等。环评要求将本项目所涉及的射线装置纳入应急适用范围，增加医院内部应急领导小组成员电话。 （3）医院制定了辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、设备适用登记制度、操作规程等。环评要求将本项目所涉及的射线装置纳入辐射防护管理，并制定相关的操作规程等，各辐射工作场所日常工作中严格按照各种制度执行，防止辐射事故的发生。 3.4.2设备固有安全设施 为了提高设备的防护性能，DSA设备采取如下技术措施： a).采用光谱过滤技术：在X射线管头或影像增强器的窗口处放置合适铝制过滤板，以消除软X射线以及减少二次散射，优化有用X射线谱。设备应提供适应DSA不同应用时，可以选用的各种形状与规格的准直器隔板和铝过滤板。影像增强器前面可酌情配置各种规格的滤线栅，以减少散射影像。 b).采用脉冲透视技术：在透视图像数字化基础上实现脉冲透视（如每秒25帧、12.5帧、6帧等可供选择），改善图像清晰度；并能明显地减少透视剂量。 c).采用图像冻结技术：每次透视的最后一帧图像被暂存并保留于监视器上显示，即称之为图像冻结（last image hold，LIH）。充分利用此方法可以明显缩短总透视时间，达到减少不必要的照射。 d).配备辅助防护设施：DSA设备应配备防护屏蔽吊架、各种防护屏蔽挂帘等辅助防护用品与设施，则在设备运行中可用于加强对有关人员采取放射防护与安全措施。 e).辅助防护设施：设备自带有铅悬挂防护屏、铅防护吊帘、床侧防护帘和床侧防护屏，移动铅防护屏风，防护厚度均为0.5mm铅当量。 以上各种事故的防范于对策措施，可减少或避免放射性事故的发生率，从而保证项目的政策运营，也保障了工作人员、公众的健康与安全。

表12   辐射安全管理

1.辐射安全与环境保护管理机构的设置 医院成立了辐射安全与环境保护小组（见附件7），由领导分管。辐射安全与环境保护小组的职责是：①负责全院辐射防护工作的监督、监测、检查、知道与管理；②负责收集、整理、分析全院辐射防护的有关资料，掌握辐射防护的发展趋势，及时制定并采取防护措施；③督促各有关科室人员采取有效的防护措施，合理使用个人防护用品，遵守个人防护守则，使个人辐射剂量保持在在最低水平，并对放射工作人员建立健康档案，负责防护的培训、咨询及技术指导。 环评要求：医院应进一步完善细化辐射安全与环境保护管理机构的职能并补充小组主要成员的联系方式。 2.辐射工作人员配置 医院现有辐射工作人员共18人，其中医生9人、技师7人、护士2人，现从事辐射工作的人员必须通过四川省环保厅举办的辐射安全培训，培训通过后持证上岗。 本项目辐射工作人员共6人，其中医生4名、护士2名。医院需尽快组织相关辐射工作人员参加四川省环保厅举办的辐射安全培训，并取得辐射安全培训合格证。

辐射安全管理规章制度 项目单位应按国务院449号令、国家环保部第18号令、31号令等相关要求制定《辐射安全管理制度》、《操作规程》、《辐射安全和防护设施维护维修制度》、《监测方案》、《监测仪表的使用与校验管理制度》、《辐射工作人员培训/再培训管理制度》、《辐射工作人员个人剂量管理制度》、《辐射事故应急预案》等制度，根据相关要求完善各项已制定的规章制度，并加强检查督促，认真组织实施。 环评认为：在此基础上，项目单位具有的管理制度符合《辐射安全许可证》发放条件和中华人民共和国环境保护部令第18号《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》等管理规定。此外，根据《四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲（2016）》的要求，《辐射工作场所安全管理要求》、《辐射工作人员岗位职责》、《辐射工作设备操作规程》和《辐射事故应急响应程序》应悬挂于辐射工作场所。上墙制度的内容应字体醒目，简单清楚，体现现场操作性和实用性，尺寸大小应不小于400mm×600mm。 表12-1 医院辐射安全防护设施对照分析表 DSA机房. 序号; 项目; 规定的措施和制度; 落实情况; 应增加的措施. 1; 场所设施; 操作位局部屏蔽防护设施; /; 需配置. 2; 医院人员的个人防护; /; 需配置. 3; 患者防护; /; 需配置. 4; 观测窗屏蔽; 已有; /. 5; 机房防护门窗; 已有; /. 6; 通风设施; 已有; /. 7; 入口处电离辐射警示标志; 已有; /. 8; 监测设备; 辐射水平监测仪表; /; 需配置. 9; 个人剂量计; /; 需配置. 表12-2 管理制度汇总对照表 序号; 项目; 规定的措施和制度; 落实情况; 应增加的措施. 1; 场所设施; 辐射安全管理规定; 已有; 需将本项目装置纳入管理规定中. 2; 射线装置操作规程; 已有; 需将本项目装置纳入管理规定中. 3; 辐射安全防护设施的维护与维修制度（包括机构人员、维护维修内容与频度、重大问题管理措施、重新运行审批级别等）; 已有; 需将本项目装置纳入制度中. 4; 场所分区管理规定（含人流、物流路线图）; /; 需制定. 5; X射线诊断中受检者防护规定; /; 需制定. 6; 患者管理规定; 已有; 需将本项目装置纳入管理规定中. 7; 保安管理制度; /; 需制定. 8; 监测设备; 监测方案; 已有; 需将本项目装置纳入监测方案中. 9; 监测仪表使用与校验管理制度; /; 需制定. 10; 人员; 辐射工作人员培训/再培训管理制度; 已有; 本项目辐射工作人员应按制度严格执行. 11; 辐射工作人员个人剂量管理制度; 已有. 12; 辐射相关人员岗位职责; 已有. 续表12-2 管理制度汇总对照表 序号; 项目; 规定的措施和制度; 落实情况; 应增加的措施. 13; 应急; 辐射事故应急预案; 已有; 将本项目装置纳入应急范围，增加医院内部应急领导小组成员电话. 14; 其他; 质量保证大纲和质量控制检测计划; 已有; /.

辐射监测 1.监测要求 辐射工作人员应按照国家规定配备个人防护用品和个人剂量监测仪器，同时配备必要的监测仪器对工作场所和周围环境进行辐射监测。个人剂量仪应有足够的可靠性、灵敏度和准确度，在辐射水平较高或者可能突然升高的地方工作时，工作人员应使用个人剂量报警仪。 2.个人剂量监测 本项目拟配置6名辐射工作人员，共需个人剂量计6个，医院需将个人剂量计定期（每季度一次）送疾控中心进行检定，并根据四川省环境保护厅“关于进一步加强辐射工作人员个人剂量管理的通知”（川环办发[2010]49号）做好个人剂量管理的工作，目前建设单位所有辐射工作人员均配备好个人剂量计，并建立了个人剂量档案。 环评认为：医院还应安排专人负责个人剂量监测管理，管理医生个人剂量计的发放与回收。辐射工作人员若调离辐射工作岗位，其个人剂量档案应保存30年；如一直从事辐射工作至退休，其个人剂量档案应保存到75岁。医院还应保证每名辐射工作人员定期进行职业健康体检，若检查结果异常，应及时分析原因。 3.工作场所监测 为判断辐射工作人员所在工作场所的安全程度，检查辐射场所屏蔽防护的效能，项目单位拟定期对各辐射场所外环境开展自行监测，同时定期委托有相应监测资质单位对各辐射场所外环境进行监测（监测频度至少每年监测1次，监测报告附录到年度评估报告中，监测数据应存档备案）。 为判断辐射工作人员所在工作场所的安全程度，检查辐射场所屏蔽防护的效能，项目单位拟定期（每月一次）对各辐射场所外环境开展自行监测并做记录备查，记录内容包括监测的辐射场所敏感点的位置（图、表）及敏感点的监测数据等。为保证监测数据的可靠性，监测设备应定期到相关机构进行测试及校准。同时每年委托有相应监测资质单位对各辐射场所外环境进行监测。医院还应对使用的射线装置的安全和防护状况要进行年度评估，并于每年1月31日前向发证机关提交上一年度的评估报告。 本次评价对项目辐射工作场所的监测建议采用表12-3辐射监测方案。 表12-3 工作场所辐射监测方案 监测点布设; 监测项目; 监测频次. 委托监测; 自行监测. 辐射工作场所屏蔽墙（门）外、顶上、地板下; Χ-γ空气 吸收剂量率; 1～2次/a; 运行前：1次 运行期间：1～2次/每月. 环评认为：项目单位取得批复后，应立即向四川省环境保护厅申请项目验收，由有资质的单位验收监测合格后才能投入使用。 4.监测设备配置 配备便携式X-γ剂量监测仪1台，配备个人剂量元件6个。

辐射事故应急 1.医院成立了辐射安全与环境保护管理领导小组，负责全院辐射防护工作的监督、监测、检查、指导和管理；负责收集、整理、分析全院辐射防护的相关资料，及时制定并采取防护措施；督促各有关科室人员采取有效的防护措施，合理使用个人防护用品，遵守个人防护守则，并对放射工作人员建立健康档案。 2.医院制定了辐射事故应急预案，项目单位的“辐射事故应急预案”内容包括：（1）组织机构；（2）职责范围；（3）预防措施；（4）放射性事故应急救援应遵循的原则；（5）放射性事故分类与分级；（6）事故报告；（7）放射事故应急处理程序；（8）放射事故的调查。 环评要求：对照中国人民共和国环境保护部令第18号《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》第六章第四十三条规定的内容，环评认为，项目单位应在现有预案的基础上，补充应急人员的详细分工、应急人员的联系电话、应急人员的组织、培训、应急和救助的各方面准备以及辐射事故信息公开和公众宣传方案，并使预案具有可操作性和可行性。同时，对原有《辐射事故应急预案》予以补充、完善，把本项目新增射线装置的辐射监测管理和应急预案纳入原有辐射监测管理和辐射应急预案中。在此基础上，本项目辐射事故应急预案可行。 一旦发生辐射事故，立即启动应急预案，采取必要的防范措施，并在2小时内填写《辐射事故初始报告表》，由辐射事故应急处理领导小组上报当地环境保护主管部门及省级环境保护主管部门（电话：0834-2162972（凉山州环保局）；四川省环保厅：028-80589003（白天）、028-80589100（夜间、假期））；同时上报公安部门，造成或可能造成人员超剂量照射的，还应同时向当地卫生行政部门报告。并及时组织专业技术人员排除事故。配合各相关部门做好辐射事故调查工作。 通过以上分析，本报告认为西昌市人民医院已具备在介入中心综合楼介入手术室使用新增II类射线装置数字减影血管造影装置（DSA）的综合管理能力。

表13   结论与建议

结论 1.项目概况 项目名称：西昌市人民医院新增DSA使用项目 建设单位：西昌市人民医院 建设性质：新建 建设地点：西昌市顺河街169号 本次评价内容及规模为：新增1台数字减影血管造影系统（DSA），属于II类射线装置。 2.产业政策符合性 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）》，本项目属鼓励类第六项“核能”第6条“同位素、加速器及辐照应用技术开发”项目，符合国家产业政策。 3.项目选址及平面布置的合理性 3.1项目选址的合理性分析 本次项目建设地点位于医院内，项目运营期对环境影响较小，经分析本次评价认为其选址是合理的。 3.2项目平面布局的合理性分析 从西昌市人民医院总平面布置图和介入手术室的平面布置图可以看出，本项目介入手术室安置在医院专门规划的特定区域内。所在大楼与周围建筑物均有一定的距离。 通过西昌市人民医院总平面布置图可以看出，本项目所在地的选址是在医院现有选址条件下的一种较为合理的选址方案，在满足放疗医学和辐射安全防护要求方面是可行的。 此外，本项目射线装置拥有独立、固定的辐射场所及其配套的控制室。辐射场所与周围各单元间分隔明确，不相互穿插。辐射工作场所为工作人员和病人设有独立的进出口，进出口均设有屏蔽防护门，既方便工作人员和病人的进出，又利于辐射防护。 因此，通过以上分析可知，从辐射安全与防护的角度来看，项目的选址和平面布置是合理的。 4.辐射环境质量现状 现场监测数据表明：西昌市人民医院介入中心大楼介入手术室即本项目的放射治疗系统场址和周围环境的辐射环境现状处于正常水平。 5.项目正常运行工况下的环境影响 （1）辐射环境影响分析 经预测，在正常工况下，对辐射工作人员造成的年剂量为4.6mSv/a，低于5mSv/a的职业人员剂量管理限值；对公众造成的年剂量为6.24×10-3mSv/a，低于0.1mSv/a的公众人员剂量管理限值。 （2）大气的环境影响分析 机房工作时产生的臭氧经排风系统通风后，满足评价标准要求，不会对周围大气环境产生影响。 （3）固体废物影响分析 本项目无废显影液、废定影液、废胶片产生，对周围环境无影响。 （4）声环境影响分析 本项目射线装置工作场所产生的噪声较小，不会对周围的声学环境产生影响。 6.事故工况下的环境影响 经预测，假若本项目发生辐射事故，则最大的事故等级为一般辐射事故。环评认为，项目单位按相关规定和本环评要求，制定具有可操作性和可行性的《辐射事故应急预案》之后，可使用于本项目单位发生的辐射事故的应急处理。 7.辐射工作能力综合评价结论 环评认为，项目单位落实本报告中提出的各项环保及辐射环境安全防护措施及补充、完善相应的辐射安全管理制度后，基本具备中华人民共和国环境保护部令第3号《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》第十六条所列的条件，其申请从事辐射工作的种类、范围、场所满足辐射安全相关要求，具备使用II类、III类射线装置的相关能力。

建议和承诺 1.要求 （1）医院每年要对使用的射线装置和辐射工作场所进行年度安全和防护状况评估，一旦发现安全隐患，应当立即进行整改。 （2）经常检查各辐射工作场所的电离辐射标志和电离辐射警告标志，工作状态指示灯，若警告标志出现松动、脱落或损坏，应及时修复或更换。 （3）项目单位应尽快组织辐射工作人员参加四川省环保厅组织的辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核。 （4）项目单位应组织进行安全生产和环境保护（包括辐射防护）方面的持续教育，根据国家有关部门发布的最新辐射安全与环境保护法律法规，及时组织修订完善医院各项辐射安全与防护管理制度。 （5）按照本环评报告提出的要求完善辐射事故应急预案。 （6）当某辐射工作人员某一季度所受的辐射剂量超过1.25mSv时，医院需进行干预。 （7）补充与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器：如X-γ便携式辐射监测仪和个人剂量报警仪。 （8）医院必须在全国核技术利用辐射安全申报系统（网址：http://rr.mep.gov.cn）中实施申报登记。申领、延续、更换辐射安全许可证、新增或注销射线装置以及单位信息变更、个人剂量、年度评估报告等信息均应及时在系统中申报。 2.项目竣工验收检查内容 根据《建设项目环境保护管理条例》，工程建设执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。建设项目正式投产运行前，建设单位应向负责审批的环保部门申请项目竣工环保验收。本工程竣工环境保护验收一览表见表13-1。 表13-1 环境保护设施验收一览表 项目; 环保设施（措施）. DSA机房（1间）; 辐射屏蔽措施; 1间DSA机房；包括四周墙体和屋顶. 墙体表面硫酸钡砂浆涂层. 铅防护门7套. 铅玻璃窗1个. 安全装置; 床体上“紧急止动”装置1套. 对讲装置1套. 门灯联锁装置4套. 监测仪器及警示装置; 个人剂量计6个. 个人防护用品; 铅衣、铅帽、铅裤、铅围脖等共10套（医护人员） 铅衣、铅帽、铅裤、铅围脖等共2套（患者）. 通排风系统; 2台换气空调. 监测设备; 便携式X-γ监测仪1台（需补充配置）.

表14   审批

下一级环保部门预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人 年 月 日

# 注 释 一、附图： 附图1项目位置图； 附图2医院外环境关系图； 附图3介入中心综合楼一层平面布置图； 附图4介入中心综合楼二层平面布置图； 附图5公示截图； 二、附件： 附件1辐射安全许可证； 附件2项目委托书； 附件3工作人员剂量监测报告； 附件4项目执行标准； 附件5项目监测报告； 附件6项目工况证明； 附件7辐射安全与环境保护管理领导小组；